医用综合床（尿动力检查床）技术要求和商务要求

（1）技术要求：

1、轻体结构设计：采用轻体支架结构，一人即可轻便操作和转运。

2、多功能设计，可用于泌尿外科检查、手术、急救、复苏、休息、转运。

3、悬臂结构，前口开放式底座，开口深度不小于80CM，利于配合其他设备使用。

4、电动升降系统。

5、防水等级≥IP54。

6. 长度：125cm以上（臀板+背板）

7. 宽度：60cm以上，可以让医护人员近台操作。

8、高度可调节，45cm～100cm，适合特殊手术及配合各种医用设备。

9、靠背调节角度：≥60°～平床。

10、座板调节角度：≥20°，负角度适应冲洗引流，正角度适应检查、手术、灌洗等。

11、脚托自由调节和锁定，水平方向可调360°，并可上下调节大于15cm，可适应各种体位。

12、可拆卸护栏扶手，扶手可倒置隐藏，方便上下床。

13、方便可移动床体，需要大直径125mm脚轮，可轻松移动。

14、承重170kg±10%。

15、可拆卸污物盆，紧贴臀板底部安装，防止污水溅射。

16、配有尿动力检测支架。

（2）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起7日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保5年