


采购项目需求调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

	公司全称
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	传真
	

	公司简介
	

	本项目最高限价
	6350000.00元

	企业规模
	本项目所属行业为“工业”，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准：
1.超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

2.全自动取样溶出仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业
3.正置生物显微镜所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

4.微量电子天平 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

5.紫外-可见光分光度计所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

6.微波消解仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

7.超纯水机所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

8.电子天平（1/十万）所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业
9.超低温冰箱所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

10.超声波清洗机（可制冷）所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

11.振荡器所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

12.恒温培养箱所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

13.电导率测定仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

14.酸度计所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

15.融变时限测定仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

16. 浮游菌采样器所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

17.集菌仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业
18.超声清洗器所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

19.冰箱所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

20.崩解仪所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

备注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	针对本项目的交付使用时间
	

	针对本项目或同类项目的服务支持概述
	

	贯彻落实其他政府采购政策的案例情况说明（如有）
	………………（具体描述，格式不限）
（注：具体描述在过往政府采购项目案例的履约中如何贯彻落实支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品、支持脱贫攻坚相关政策等）

	涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	………………（具体描述，格式不限）



	其他相关情况
	………………（具体描述，格式不限）



	其他说明或建议（如有）
	


二、需求调查

（一）相关产业发展（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
1.现有产品的工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：
4.技术要求（包含但不限于项目的执行标准及依据、项目实施要求、服务内容、产权情况、配套设备设施要求等）
（二）市场供给（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：
（三）同类采购项目历史成交信息（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
	序号
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	中标品牌
	中标型号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（四）其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
（五）拟提供设备的相关情况
	序号
	设备名称
	核心参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	响应情况

	1
	超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪
	离子源：可加热ESI源。

质量分析器分辨率：≥40,000 FWHM；质谱采集速率：≥20Hz。质量范围应大于500-5,000 m/z

液相流动相泵最大流量≥5 mL/min，最大耐压≥100Mpa，压力波动：≤2%，流量准确度：±0.1%以内

配置溶剂脱气机

进样器样品瓶位≥100位以上（1.5mL）

进样体积≥25μL，进样量精度：RSD≤0.25%，交叉污染：≤0.01%

进样器温控范围至少包括：5-30℃

柱温箱温控范围至少包括：5~70℃，温度准确度：±0.5℃，温度稳定性：±0.2℃

紫外检测器波长范围至少包括：190-750 nm，波长准确度：± 1 nm，波长精确度：± 0.1 nm

数据处理软件：适用于已知和完全未知物的非目标筛查、定性以及统计学分析。
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	2
	全自动取样溶出仪
	符合CFDA发布的《药物溶出度仪机械验证指导原则》。

符合溶出度与释放度测定法第一、二、三法（《中国药典》2025年版通则0931）仪器装置要求。

具自动同步投药功能，具多次自动取样功能

取样针自动升降定位，并在规定时间点将带有预过滤头的取样针下降至药典规定位置。

管道自动清洗、自动排空功能，注射泵精准取样，误差＜±1%。

支持二级在线过滤，最小过滤级别至少0.45um。

至少150位的样品收集架。

溶出杯位数不少于12位
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	3
	正置生物显微镜
	目镜倍数≥10倍。

照明装置：LED光源

载物台：配有双玻片样品夹；

物镜转盘：孔位≥6个，可支持偏光观察；

同品牌科研级成像相机：彩色CMOS相机，≥800万像素

放大倍数不小于600倍。
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	4
	微量电子天平
	最大量程不小于30g；

分度值不大于0.005mg；

5%负载时的可重复性(允差)：≤0.01mg；

防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层，有效减少静电对称重的干扰；

一键全自动调水平功能

IsoCAL功能，依据温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能；

校准结果的审计追踪，记录存储在天平内部；

标配内置静电消除器，静电消除器喷嘴≥2个
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	5
	紫外-可见光分光度计
	双光束，波长范围：覆盖195~800nm

测定光度范围：覆盖-1~2.5 A

波长精度：≤±0.5 nm

波长重复性：<0.05 nm, 

光谱带宽覆盖0.5 nm-5nm可调

光度精度：优于±0.003 A

光度重复性：<0.002 A

扫描速度：≥6000 nm/min
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	6
	微波消解仪
	微波消解仪具备温度感应保护装置，具备过载报警功能，超温、超压情况下仪器自动识别并停止微波输出；

单次最大消解样品位数≥40位

测温方式：采用非接触式测温方式

测温精度：±1℃；

温度测控系统：显示每一个消解罐的温度，实时监控温度变化；

自检功能：仪器在开展实验前自动完成自检程序，自主检测磁控管、排酸风机、转子电机等核心部件的工作状态；

自主识别功能：识别转子类型、消解罐数量、到位状态等；
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	7
	超纯水机
	超纯水产水：产水电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃；TOC≤5 ppb；

系统在非取水期间定期自动循环，保持水质新鲜，无需消毒。

超纯水微生物：＜0.005 cfu/ml

超纯水颗粒物：＜1/ml

超纯水流速：≥1 L/min，
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	8
	电子天平（1/十万）

	双量程应不小于50g/100g；分度值：0.01mg/0.1mg；

5%负载时的可重复性(允差)：≤0.05mg；

约为最大负载时的可重复性(允差)：≤0.3mg；

防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层，有效减少静电对称重的干扰；

电机内置主机式的一键全自动调水平功能

水平监测功能，当天平未处于水平状态时会有报警提醒；

IsoCAL功能，依据温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能

内置静电消除器
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	9
	超低温冰箱
	样式：立式，单门。

容积≥350L。

最小进门尺寸900mm，方便进出门。

箱体适用范围在覆盖-40℃～-86℃之间，控温精度0.1℃。

整机噪音≤50db
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	10
	超声波清洗机（可制冷）
	清洗槽容量:22.5L;

超声功率不小于500W，功率可调:10-100%;

超声频率:40KHz或35KHz;

加热功率不小于600W，制冷功率不小于350W;

恒温可调覆盖5-80℃;

恒温精度:±1℃;

具有水位保护功能

具有超温度、超电压、超电流保护功能;
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	11
	振荡器
	转速范围覆盖150-2000rpm；

最大载重≥1.5Kg；

具有过热保护功能；

标配不少于12位试管固定器及不少于26位试管固定器，兼容2-50ml离心管，单手插拔式容器固定方式，无需额外再做锁定操作

运行时不放生位移，有效减少安全隐患
	1
	个
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	12
	恒温培养箱
	使用温度范围：覆盖室温+5～80℃。

温度波动度：±0.2℃（at 37℃）。

温度均匀度：±1.5℃ （at 37℃）。

内容积不小于250L。
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	13
	电导率测定仪

	测量范围：电导率：0μS/cm-2,000 mS/cm，

分辨率: 最高分辨率不大于 0.01μS/cm

精度: 测量值的 1%
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	14
	酸度计
	配置：主机、电极支架、通用pH电极、纯水pH电极

测量范围：pH:1～14，温度: 0.0～100.0℃

分辨率: 最高分辨率不大于 0.01

自动/手动温度补偿，
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	15
	融变时限测定仪

	控温精度：37℃±0.5℃

控温范围：室温到50℃

最大加热功率不小于1500W

过热保护：当温度超限时自动切断加热电源
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	16
	浮游菌采样器
	触控操作，具备延时启动功能

排放经过高效过滤器

匹配高压分离器，可监测高压气体

流量：100L/min±5%

适配直径90×150mm3培养皿

电池使用时间：不小于8小时
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	17
	集菌仪

	温湿度智能控制，并能显示运行状态和日期时间；

可自设转速；

具两瓶袋两用支架； 

可旋转排液槽；

 过流、过压、过载、堵转安全保护功能；

 转速覆盖15-300rpm
	1
	套
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	18
	超声清洗器
	清洗容量：22.5（L）

超声频率：40（KHz）

超声功率不小于500（W），功率可调：10-100（%）

标配不锈钢网架、不锈钢降音盖、标配排水接头和软管
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	19
	冰箱
	立式对开门设计，有效容积≥1000L，

箱内控温范围2-8℃，箱内控湿范围35-75%Rh，

风冷设计，温度均匀度小于±2℃；

有后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度14小时以上需求；
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	20
	崩解仪
	满足《中国药典》崩解时限检测的各项要求。

3只吊篮可分别进行试验。

标准配备2.0mm、1.0mm及0.42mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块。  

吊篮的升降运动可按升降键启动或停止。  

试验计时到设定值时，吊篮自动停在至高位，便于装取吊篮及烧杯。  

温度预置范围覆盖室温～45℃任意设定，显示分辨率为0.1℃  

测控温精度不大于±0.5℃  
	1
	台
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。  

	合计（元）
	


调研主体名称（盖章或签名）：

日期：  年  月  日       



